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附件一
医疗设备清单
	项目编号
	设备名称
	数量
	功能需求

	20260902-04
	半导体激光治疗仪
	2
	一、诊疗项目：激光治疗
二、适用范围：适用于体表的局部照射辅助治疗、消炎、缓解疼痛。
三、基本功能要求：1.椎管外因素所致的神经关节疼痛、肌肉疼痛、后遗神经痛等各类疼痛的治疗；
2.盆腔炎、炎性皮肤病、带状疱疹、肠炎、痤疮、肩周炎、跖筋膜炎等各类炎症的治疗；
3.甲癣、四肢骨折、腰肌劳损等的辅助治疗。四、双路输出，均为大盘，不要光导。

	20260902-10
	超声治疗仪（聚焦式）
	2
	一、诊疗项目：超声波治疗、聚焦超声治疗
二、适用范围：颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗
三、基本功能要求：
1.波束类型：会聚型；
2.采用低强度聚焦脉冲超声技术；
3.超声治疗头主机集成一体机，便携式。

	20260902-11
	光谱热疗仪
	2
	一、诊疗项目：水滤红外光波治疗、光谱热疗、可见光治疗、红外线治疗
二、适用范围：
1.软组织损伤与运动医学：急性或慢性肌肉拉伤、挫伤、关节扭伤、滑膜炎、腰颈椎压迫症状及急性发作期疼痛；
2.慢性炎症与疼痛管理：骨关节：关节炎、关节腔积液、致密性髂骨炎；
3.周围神经：急性期带状疱疹及其后遗神经痛；
4.内脏深部炎症：前列腺炎、盆腔炎、附件炎、慢性鼻窦炎及支气管炎等。
三、基本功能要求：
1.采用水过滤系统；
2.光束穿透深度需达到皮下15cm以上；
3.照射时组织内部温度需恒定于41℃左右；
4.可以连续输出、可照头面部。

	20260902-12
	中号火罐
	5
	一、诊疗项目：中医走罐、中医刮痧、悬空灸
二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等；
2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等；
3.妇科疾病：月经不调、痛经、宫寒、子宫肌瘤、盆腔积液等；
4.神经系统与循环系统问题：中风后遗症、糖尿病微循环障碍导致的酸麻胀痛、心脑供血不足等；
5.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。
三、基本功能要求：1.火罐罐体由陶瓷泥+砭石粉经过高温烧制而成，罐体通身光滑，中空罐体，罐体内外有釉面；外层有硅胶防护套，多层罐体保温更持久。需具备良好导热性与透气性；
2.罐口的设计需紧密贴合体表不同部位；
3.杯身设计有通风孔；
4.罐体底部有艾柱固定装置；
5.罐体有高密度隔灰网，要求拿取方便；
6.罐口光滑无毛刺，罐体耐热性强，可承受持续高温而不破裂、不变形，走罐顺滑不卡顿，无明火外溢风险。

	20260902-13
	电子针疗仪
	20
	一、诊疗项目：常规针法
二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等；
2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等；
3.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。
三、基本功能要求：1.多波形输出：连续波、断续波、疏密波，适配不同病症（如镇痛、解痉、促循环）；
2.频率、强度可调，≥6路独立输出，可多穴位同时治疗；
3.治疗时间可调，时间到自动停机。

	20260902-23
	OT桌
	2
	一、诊疗项目：
作业治疗、手功能精细训练、认知训练、日常生活能力训练、康复评估配套操作
二、适用范围：
神经康复科、康复医学科、儿科康复，适用于手功能障碍、认知障碍、日常生活能力下降的患者
三、基本功能要求：
1. 桌面高度可电动/手动调节，适配不同身高患者的坐位、站位训练需求
2. 桌面采用防滑、防刮、易清洁的医用材质，可承载≥50kg的训练器械
3. 配备可调节角度的桌面面板，可倾斜0-90度，适配写字、画画、手功能训练等不同场景
4. 桌面带限位装置，防止倾斜过程中滑落，底部带锁定万向轮，方便移动与固定
5. 可配套安装手部训练器、认知训练板等康复辅具，满足多样化训练需求

	20260902-25
	胰岛素泵
	5
	一、诊疗项目：
糖尿病患者持续皮下胰岛素输注、血糖精细化控制、围手术期血糖管理、妊娠糖尿病血糖调控
二、适用范围：
内分泌科、内科、围手术期病房、产科，适用于1型糖尿病、2型糖尿病血糖控制不佳、妊娠糖尿病患者
三、基本功能要求：
1. 支持基础胰岛素率、餐时胰岛素大剂量、校正大剂量等多种输注模式，可模拟生理胰岛素分泌
2. 剂量调节精度≤0.05U，最小输注量≤0.1U，满足精细化血糖控制需求
3. 具备血糖监测联动功能，可匹配动态血糖监测系统，实现血糖超标自动暂停输注
4. 配备多种安全报警功能，包括药量不足、管路堵塞、电池电量低、输注异常等报警提醒
5. 设备重量≤100g，便携隐蔽，防水等级≥IPX8，可洗澡、游泳时佩戴，适配患者日常活动

	20260902-27
	晨护车
	6
	一、诊疗项目：
患者晨间护理、基础护理操作、护理用品存放、护理操作配套移动平台
二、适用范围：
全院各病区，适用于住院患者的晨间护理、日常护理操作，适配护士站、病房、走廊等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放护理用品
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求
3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置护理操作盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止护理用品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸

	20260902-28
	紫外线治疗仪/红光治疗仪
	4
	一、诊疗项目：
皮肤炎症、伤口愈合、疼痛缓解、炎症消退、皮肤科疾病理疗
二、适用范围：
日间手术病房、皮肤科、康复科、外科，适用于伤口愈合慢、软组织损伤、皮炎、湿疹、疼痛综合征患者
三、基本功能要求：
1. 紫外线治疗仪：配备中波、长波紫外线光源，波长311nm、365nm，可调节照射剂量、时间，支持多种治疗模式
2. 红光治疗仪：配备630nm红光光源，功率密度可调，可促进伤口愈合、缓解疼痛、消退炎症
3. 设备具备定时功能，可精准控制照射时长，超时自动停止，配备安全防护装置，防止紫外线直射眼睛
4. 照射头可多角度调节、升降，适配不同部位、不同体位的治疗需求
5. 设备带静音万向轮，可轻松移动，操作界面简洁，带数码显示，参数设置直观

	20260902-29
	口服药车
	2
	一、诊疗项目：
住院患者口服药发放、药品分类存放、用药核对、药房取药配套
二、适用范围：
全院各病区，适用于住院患者的口服药发放、药品管理，适配护士站、病房、药房等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、药格，可按床号、姓名分类存放患者口服药
2. 每个药格带标识位，可标注患者床号、姓名、药品名称、剂量、用法，防止用药差错
3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求
4. 配备锁具，可对药品进行上锁管理，防止药品丢失、错拿，符合药品管理规范
5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置药盘、核对单，带围栏防止物品滑落，整体尺寸适配病房门宽

	20260902-32
	取药车
	10
	一、诊疗项目：
病区药房取药、药品转运、药品分类存放、药品核对、耗材转运
二、适用范围：
全院各病区、药房，适用于病区药房取药、药品转运、耗材配送，适配药房、病房、电梯等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层储物格、抽屉，可分类存放不同药品、耗材
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配药房、病房内狭窄通道的移动需求
3. 配备锁具，可对药品、耗材进行上锁管理，防止丢失、错拿，符合药品、耗材管理规范
4. 车体带围栏、挡板，可防止药品、耗材在转运过程中滑落、倾倒，台面采用防滑、防水、防刮的医用材质
5. 整体尺寸适配药房窗口、病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，多层结构可实现药品、耗材的分类转运，提高取药效率

	20260902-34
	输液车
	40
	一、诊疗项目：
患者输液治疗、输液药品存放、输液操作配套、输液器具管理
二、适用范围：
日间手术病房、全院各病区、急诊、输液室，适用于住院患者、门诊患者的输液治疗，适配病房、输液室、急诊等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、储物格，可分类存放输液药品、输液器具、护理用品
2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂多瓶输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求
3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、输液室狭窄通道的移动需求
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置输液盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落，抽屉带锁设计，可防止药品丢失

	20260902-35
	输液隔断椅
	20
	一、诊疗项目：
患者输液治疗、输液休息、输液隔断防护、输液体位支撑
二、适用范围：
日间化疗病房、输液室、门诊、日间手术病房，适用于化疗患者、门诊输液患者、日间手术输液患者
三、基本功能要求：
1. 座椅采用医用级环保材质，防水、防刮、易清洁，可调节靠背角度，满足患者坐位、半卧位、躺位等多种输液体位需求
2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求
3. 配备隔断设计，可实现患者之间的独立隔断，保护患者隐私，同时降低交叉感染风险
4. 座椅带扶手、脚踏，可支撑患者肢体，提高输液舒适度，底部带锁定装置，可固定位置，防止滑动
5. 整体尺寸适配输液室、病房的空间布局，可多台并排摆放，不占用过多空间，同时满足患者的输液休息需求

	20260902-37
	治疗车
	11
	一、诊疗项目：
患者治疗操作、护理操作、治疗用品存放、急救操作配套、器械转运
二、适用范围：
日间手术病房、全院各病区、急诊、ICU，适用于患者的治疗、护理、急救操作，适配病房、急诊、手术室等场景
三、基本功能要求：
1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放治疗用品、护理器械、药品
2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、急诊狭窄通道的移动需求
3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置治疗盘、器械盘，带围栏防止物品滑落，配备输液架、氧气筒放置位
4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求
5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止物品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，满足临床治疗、护理操作的多样化需求

	20260902-38
	平车
	1
	三、基本功能要求：1.急救应急备用，舱内座位和轮椅位治疗的患者突发病情变化（血氧下降、胸闷、抽搐、晕厥），可快速用平车移出舱外，就地开展抢救、心肺复苏、转运抢救室。
2.头部可抬起。

	20260902-39
	多功能血压计
	5
	二、适用范围：适用于门诊就诊人群，患者进诊室前测量血压脉搏，血压数值同步传输至门诊医生工作站；支持高血压分级判定，具备心律不齐提示功能；
三、基本功能要求：支持条码、二维码、身份证、社保卡、就诊卡等登录方式，可实现血压数据的互联互通。患者测量的身高、体重、血压等数据，可实时对接到HIS、LIS平台，
医生在医生工作站即可查看，为临床诊断提供有力的数据支持；有滑轮底座，重量轻巧，便于移动管理。

	20260902-41
	观片灯
	33
	一、诊疗项目：医学影像胶片（X光、CT、MRI等）的阅片诊断；
二、适用范围：用于门诊诊室医生查看医学影像胶片
三、基本功能要求：屏幕尺寸支持常见胶片尺寸，适合医学影像诊断，支持夹片或磁吸式固定，操作简便

	20260902-42
	抢救车
	13
	二、适用范围：急救药品、器械、物品的集中管理与快速转运，适用于各种需要现场急救的场合；
三、基本功能要求：抽屉内配备可拆卸药盒/分隔板，便于分类存放急救药品、针剂、输液器、气管插管包等，车身具备推手、脚轮（至少两个带刹车），侧面或背面配备锐器盒支架、免洗消毒液支架、污物桶挂钩，可选配除颤仪平台或输液架插孔，主体材质耐腐蚀、易清洁、不锈钢或高强度塑料材质

	20260902-46
	医疗检查椅
	1
	二、适用范围：适用于脑电图检查时患者用座椅
1、 基本功能要求：
1. 结构：钢制底架，静态承重 ≥135 kg，带锁止脚轮或防滑脚垫；
2. 体位：三段式（背/座/腿）或电动背倾，靠背可调至 ≥160°（长程脑电可卧）；
3. 升降：座高 550–780 mm 可调（电动/液压/气压均可）；
4. 扶手：双侧固定或可调扶手，便于电极走线不挡肩颈；
5. 面料：医用 PU/PVC，可酒精擦拭，海绵密度 ≥35 kg/m³；
6. 非磁性：五金件非铁磁（不锈钢/铝）；
7. 符合院感清洁要求。

	20260902-47
	多导联心电分析系统
	4
	一、诊疗项目：常规心电图检查
二、适用范围：用于筛查、诊断、监测心脏电异常与结构/功能改变，覆盖从健康体检到急危重症的全场景。
三、基本功能要求：
1.心电数据采集：要求设备小巧轻便，支持12导心电图同步采集，便于门诊心电图采集
2.心电数据显示：具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表
3.显示模式：支持多种显示模式
4.系统登录：提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式
5.消息实时提醒：如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
6.通讯与传输：可直接接入院内心电网络系统，实现数据传输与存储

	20260902-51
	超声机
	1
	一、诊疗项目：临床操作的彩色多普勒超声引导
二、适用范围：                                                                                             1、在超声的引导下实时显示穿刺过程，可提高注射的准确性，并显著减少并发症，可提升如大角度注射、神经阻滞（四肢、脊柱周围、胸腹部、局部疼痛）和硬膜外麻醉等的精度和效率。
2、超声引导下可显著降低血管穿刺并发症，包括误入动脉或静脉穿刺，出血，气胸，气道压迫和神经损伤。对于血管变异可通过超声检查，迅速判断其走向，实现精准穿刺。 
3、超声在手术室中急诊手术病人的脏器检查，如肝脏、肾脏、脾脏等检查
三、基本功能要求：                                                                                        1.彩色显示屏：≥16.5寸电容式触摸屏，防眩、全尺寸、高灵敏度，支持单点、多点、滑动、缩放操作；
2.主机内置电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥380分钟；
3.台车支持电动升降；
4.配备专用的麻醉教学软件，方便刚接触超声的麻醉医生能快速提升超声业务水平。


注：表中的数量为暂定数量，后期根据医院实际情况可能会有调整。






















附件二
市场调研表
	设备名称
	
	设备型号
	

	注册证号
	
	交货周期
	

	生产厂家
	

	市场报价
（万元/台）
	
	优惠价
（万元/台）
	

	质保期
	
	使用年限
	

	收费情况
	物价名称
	物价编码
	收费标准

	
	
	
	

	配置清单
	



	主要技术参数
	1.

	
	2.

	
	3.

	同型号设备
采购情况
	医院名称
	成交价（万元/台）

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	3.
	

	专属耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



设备资料
项目编号:               项目名称:                            
设备名称(注册证名称)：                    型号：             
生产厂家：                                      
	序号
	资料名称
	数量
	基本要求
	页码

	1
	市场调研表
	1
	见附件，所有内容详实填写，没有的填“无”
	

	2
	医疗器械注册证
	1
	设备及该设备所需耗材均需提供，
非医疗器械提供相关说明
	

	3
	生产厂家营业执照
	1
	/
	

	4
	生产许可证
	1
	未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”
	

	5
	中小微企业说明
	1
	见附件，生产厂家中小微企业说明
	

	6
	使用年限证明文件
	1
	设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限
	

	7
	技术参数
	1
	
	

	8
	配置清单
	1
	
	

	9
	报名设备型号的产品彩页
	1
	
	

	10
	报名设备价格证明
	1
	同型号设备价格证明3份（销售发票或合同）
	

	11
	其他补充资料
	1
	
	


《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三
设备信息表
	项目编号
	项目名称
	品牌
	注册证号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	联系人
	联系电话
	设备单价(万元）
	质保年限/年
	使用年限/年
	配套耗材
	生产厂家中/小/微企业
	进口/国产
	价格证明（同型号设备）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	耗材名称
	注册证号
	型号
	生产厂家
	耗材价格
	
	
	医院名称
	价格（万元）

	参照附件一
	参照附件一
	
	
	以注册证产品名称为准
	与注册证批准型号一致
	
	
	
	
	
	
	以注册证产品名称为准
	
	与注册证批准型号一致
	
	
	中/小/微/非中小微
	
	
	


（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）




附件四
生产厂家中小微企业说明


1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。



















附件五
设备调研询价表
项目编码：                 项目名称:
	设备注册证名称
	

	规格型号
	

	注册证号
	

	生产厂家
	

	设备报价(万元)
	

	质保期
	

	交货周期
	

	配置清单

	

	专属
耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表不列入附件二
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