关于智能采血管理系统供应商的通知
因工作需要，我院拟购置智能采血管理系统一套，现面向社会公开征询，请符合条件的供应商及厂家积极参与。

具体需求：

智能采血管理系统具体参数需求见附件1
报名公司提交材料
1、具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

2、供应厂商对业务员授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。） 
3、产品图片、详细参数介绍

4、产品售后服务、业绩情况介绍

5、产品报价单（见附件2）

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht2@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。资料不齐全者不能参加现场演示。
三、资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息科
四、提交时间：截止到2026年11月2日
五、演示时间及地点：另行通知

六、联系方式： 69089992
                                       信息科
                 2026年10月27日

附件1技术要求及参数：
	智能采血管理系统

	条码打印贴标机 3台

	1
	备管速度：单管打印贴标≤4秒

	2
	管仓容量：整机≥400支试管，单仓≥80支试管

	3
	试管种类：直径12-18mm、长度75-110mm的采血管。

	5
	条码类型：自定义条码标签打印格式，能够根据需要设定采血管标签内容及格式，标签粘贴位置能够设定。支持：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等条码制式；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。

	6
	视窗识别：标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度

	7
	采血管检测：自动检测通道有无采血管，具备缺管提醒功能 。具备不停机加管功能

	8
	设备具备应急打印条码功能，故障后可以自动切换应急模式

	9
	打印机模块可以从侧面移出，方便更换条码纸

	排队取号机2台

	1
	登记排队管理：能够与LIS、HIS系统双向通讯、实现排队管理、语音叫号等功能。可自定义设置优先呼叫特殊患者

	2
	根据需求可支持医保卡、身份证、电子医保码等多种取号功能

	3
	可判断是否交费并给与相应提示

	4
	金属烤漆；材质：钢结构；输入电源：交流220V；通讯协议：TCP/IP，RS485；网络接口：10/100MRJ45；显示屏：15-19英寸；触摸屏：表声波式屏；打印机：热敏式80mm宽度打印机（带自动切纸）；音响：立体声喇叭，自带功放（5W）；

	5
	控制系统：内嵌式安装≥23.8寸，触摸屏：十点电容触摸，方便患者就诊操作；支持显示提示信息和操作视频。打印机：热敏式80mm宽度打印机（带自动切纸）；音响：立体声喇叭，自带功放（5W）；

	显示大屏1台

	4
	排队信息显示大屏：尺寸≥55吋，能够显示等待采血患者及过号患者排队号码及姓名等信息。屏幕比例：16:9；屏幕分辨率：3840*2160；运行内存：3GB；存储内存：16GB；扬声器：内置；多音效模式：支持多种音效；立体声：支持立体声；声音输出：10W+10W；CPU：4核A73 1.4GHz,GPU:Mali G52；媒体：支持USB流媒体播放；

	护士采血桌4张

	1
	采血桌材质：窗口尺寸1.2米-1.35米，加厚冷轧钢板，钢化玻璃覆面，易清洁且具有耐酸碱腐蚀、防刮擦的特性

	2
	采血桌配备桌内传输轨道，用于回传标本至分拣机。单独控制，故障后不影响采血。轨道宽度≥110mm,标本可在轨道内横向或竖向自由放置，杜绝轨道内卡管。

	3
	每个采血桌配备采血边柜，内置垃圾桶、利器盒

	4
	窗口间设置隐私隔断

	护士采血台终端3套

	1
	配套一体机电脑配置CPU：Intel Core i5‑12代及以上同级别处理器； 内存：≥16GB；存储：≥256GB SSD固态硬盘；操作系统：Windows 10 64位及以上中文操作系统。尺寸：不低于15.6英寸，分辨率1920*1080

	2
	配备条码扫描器、回执单打印机、特殊标本条码打印机。

	3
	配备查询当日工作总量、采血管使用量功能

	窗口显示屏4个

	1
	轨道宽度≥110mm,吊顶式安装窗口屏显，显示当前窗口采样、等待患者排队号。屏幕尺寸≥32吋；屏幕比例 :16:9；分辨率:1366*768；图像参数:支持格式 720p（高清）；输出功率：6W+6W；电视接口：HDMI接口，2*HDMI；
电源性能：220V；产品功耗：95W；待机功耗 ：≤1W；

	上升式传输轨道1套

	1
	可与采血桌回传轨道对接标本，轨道可与拐弯处理，使标本顺利传至检验科分拣机

	2
	轨道为可视化，分段可拆卸，遇到故障方便取出标本

	3
	上升轨道各段安装摄像头，可以在电脑端查看标本运行状态


附件2

                                     智能采血系统报价单
	序号
	物资名称
	数量
	响应参数
	品牌
	规格型号
	单价
	合计
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日

